- 婴儿暖箱;预算14.7万，数量3台；1.箱温和肤温：测量范围不小于0℃～70℃，测量精度±0.1℃。升温时间≤25min，箱内湿度最高可设置99%，控制精度应≤±5%，湿度测量范围0%～100%，测量精度应≤±5%；2.应配备前置透明可视水箱，水位情况一目了然，可防止干烧损坏仪器。 水箱采用PPSU材质，可耐134°高温高压消毒；3.暖箱可选配新生儿呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能，

- 应内置可充电锂电池等。

- 动态血压盒；预算9万，数量5台；1.可穿戴式佩戴，无气管，体积小，重量轻，方便携带，特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因；2.阶梯放气示波法，收缩压测量：  40-260 mmHg，舒张压测量范围：  20-210 mmHg，心率范围：     40-200 bpm，准 确 性：     ±3 mmHg；3.不少于1000maH锂电池，不少于记录200条数据，闪存储存高达300个读数；4.采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力，数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性，数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性等。

- 二氧化碳浓度测定仪，预算4.5万，数量1台；1.独立的测量装置，用于控制和评估 CO2，温度和 O2 ，准确测量 CO2，温度和可选的 O2 ，以任意间隔进行单次或连续测量 ，可以通过锂离子电池或电源适配器连续运行；2.双光束红外传感器，范围：0 - 10％CO2 ，显示定义：0.1％CO2，准确性：•0 - 6％CO2±0.2％CO2 ，•6％ - 10％CO2±0.3％CO2；3. 数据记录间隔：15 - 120 分钟，步长为 5 分钟，最大存储量 1008 次测量，包括日期和时间等。

- 液氮罐，预算2.1万，数量1台，1.保温时长15小时续航，内部真空结构，长效深低温保护；2.可耐受-20℃外部工作环境温度，存储温度≤-135℃；3.体积：1.1L，不少于55支（2mL冻存管），31支麦管等。

- 眼科专用手术床，预算7万，数量2台，1.适用于眼科手术使用，头部机械升降、有托手架减轻医生在手术时的疲劳度；2.304材质不锈钢制作，整体由可移动底座、升降立柱、床面三部分组成，床面分为头板、背座板、腿板、臂托等组成满足常规手术体位操作，采用优质电动推杆作为动力负载≥300kg，直流24V安全电压安全可靠；3.床垫采用记忆海绵材料防水面料，具有记忆病人体位的效果。也可选择聚氨酯材料一次成型床垫。床面无缝设计，有利于设备的清理和防护；4.配有应急电源，底座具有防漏设计，在无交流电情况下，可自动供电，正常工作，配备手控器和脚踏开关双重控制，更好的配合医生手术，操作更方便，便捷等。

- 医用红外热像仪，预算9.9万，数量1台，1.探测器属非制冷焦平面，噪声等效温差低于60mk，工作波长8um-14um，有效像素不低于288X384；2.测温范围约22℃-42℃，精度不超过±0.4℃；3.一键聚焦，连续稳定工作时间不低于18小时；4.配套彩色打印机及笔记本电脑等。

七、鼻腔冲洗器,预算8万，数量1台，1.双通道输出，可适用于两名患者同时治疗；2.采用智能控制系统控制输出水流的大小，冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行 时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出；3.仪器每侧通道单次启动工作时间为15分钟，误差不大于±5%，在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为120kPa-150kPa；4.单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量不小于1.5mL;4.采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认；5.输入功率：50VA等。

.