{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","申请科室","设备名称","数量","单位","单价（万\n元）","总价（万元）","参数备注"]
[1,"眼科门诊","激光扫描检眼镜",1,"台",150,150,"1.激光成像，532nm绿激光，635nm红激光，能够保证在小瞳下一次性扫描到80%视网膜面积，超过涡静脉，单次正位扫描范围200°，通过眼位引导扫描范围可达到220°- 240°，免散瞳，瞳孔最小直径要求≥2mm，图像获取时间小于0.4秒；\n2.通过532nm绿激光和635nm红激光同时扫描，并通过影像处理系统处理，即可获取超广角视网膜影像、超广角脉络膜影像复合的超广角彩照；\n3.》3900*3072像素，分辨率为14μm，还原真实的3D眼底；\n4.电动升降台，符合人体工学设计，适用于任何身高的患者检查等功能。"]
[2,"眼科门诊","光学相干断层扫描仪",1,"台",90,90,"1.扫描速度：≥100000次A-Scan/秒；\n2.扫描方式：单线扫描、十字扫描、辐射扫描、网格扫描、栅格扫描、ONH扫描、GMA扫描、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、前节单线、前节辐射高清辐射、前节3D；\n3.轴向分辨率（光学）≤5um（组织中）；\n4.视网膜成像功能：单线扫描≥16mm，同时显示视网膜与脉络膜结构\n眼前节成像功能：单次成像包含角膜、前房、双侧房角、晶体、部分巩膜，前部玻璃体等"]
[3,"口腔科","口腔CT",1,"台",180,180,"1.锥形线束，X射线球管，管电压110KV,管电流：1-32mA，焦点0.3mm,旋转阳极，非晶态硅平板探测器；\n2.开放式定位，可站可坐，方便轮椅患者拍摄；\n3.单词扫描所有视野360组数据以上，单次最大非拼接扫描视野：24cmx19cm，扫描时间《15秒，有效曝光时间0.9-4.3秒。"]
[4,"ICU","MR检查专用呼吸机",1,"台",53.5,53.5,"1.高档有创呼吸机,可在MR环境下使用需要，机器重量小于7KG，具有MR环境下使用的兼容性，配置磁场监测仪（TeslaSpy），实时监测MR室磁场的使用环境；\n2.显示屏>8英寸触摸屏,全中文显示及菜单，有最新的动态肺模型及脱机指示窗显示功能, 动态肺模型可以实时的将病人潮气量，顺应性，阻力，病人自主呼吸等以图形的方式显示，方便临床观察及判断。脱机指示窗将病人的氧和状况，CO2清除状况，病人自主呼吸能力有效的整合；\n3.自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，使病人的人机同步性最佳，使病人的呼吸做功最小，可以自动应用低潮气量来适应ARDS病人的呼吸力学。可应用于无自主呼吸到有自主 呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。"]
[5,"ICU","IABP",1,"台",80,80,"1.全中文操作系统，显示界面、菜单及操作键盘均为中文，≥12英寸，可以多角度转动，可脱离，可折合式，可视角度大，在不同角度时清晰地观察到屏幕上的波形；\n2.使用光纤导管时无需预热，随时可直接启动，操作步骤简便，无需术前提前进行光纤压力调零，机器首次启动自动进行压力调零，并定期自动进行压力体内再校准且允许医护人员根据需要随时手动进行压力再校准；\n3.采用涡旋式压缩机的气动系统，马达速度可自适应患者心率，根据患者心率自动调整马达速度，使辅助始终处于最佳状态。节能，噪音低，速度快。"]
[6,"ICU","连续性血液净化设备",2,"台",29,58,"1.所有管路预联接，颜色标示易于安装，体外血容量极低，内置条码识别器，全自动安装泵管，配套快速预冲和自检；\n2.连续静脉静脉血滤过（CVVH）连续静脉静脉血透析（CVVHD）连续静脉静脉血滤过透析（CVVHDF）缓慢持续超滤（SCUF）开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗；\n3.具备静电释放装置，可在上机时进行电除颤等治疗等。"]
[7,"ICU","无创心输出量监测仪",1,"台",60,60,"1.精准测量，与有创误差在±5%以内；\n2.主要测量参数：心输出量（CO）；心搏量（SV）; 心脏指数（CI）;心搏指数（SI）；心率变律性（ΔChr）;每搏变异率（SVV）;肺毛细血管楔压（PCWP）；舒张末期容积指数（EDI）；血管内容量/血管容积（ΔVol）；每搏外周阻力（SSVR）;每搏外周阻力指数（SSVRI）;血管活性（ΔVas）；左心室每搏作功（LSW）；左心室搏动做功指数（LSWI）；左心室作功（LCW）；左心室做功指数（LCWI）；射血前期（PEP）；左室射血前期（LVET）；;射血收缩指数（EPCI）；变力状态指数（ISI）；收缩变力性（Inotropy）；射血分数（EF）；\n3.具有基于血流动力学水平的容量管理智能分析功能等。"]
[8,"司法鉴定所","基因分析仪",1,"台",250,250,"1.用于司法鉴定DNA实验室的个人识别和亲权关系鉴定, 可有多种可选优化模式，分别应用于 STR 片段分析和线粒体测序；3.通道毛细管电电泳电压：可达到15kV；至少支持36cm，50cm两种毛细管应用；4. 样品盘规格：可使用96孔或384孔样品盘，也可使用8联管；5.毛细管控温范围至少包括：18℃～70℃；\n6.电泳运行时间最短达到30分钟，每日最高检测标本数可达到1000个；7.全自动灌胶、上样、电泳、检测及初步分析，无需人工干预；\n8.多色荧光分析能力，可对DNA片段进行五色、六色多重检测；9.片段分析准确度：50-400bp内90%的样本精度小于等于0.15bp；10.具备一体化胶泵，有效提高灌胶效率；11.激光光源：长寿命、波长505nm, 固态激光器，采用标准220V电源供电；12. 仪器支持测序功能，可支持线粒体测序用于母系遗传鉴定；"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}