{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[5,0,10,0],[5,1,10,1],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[17,0,26,0],[17,1,26,1],[28,0,32,0],[28,1,32,1],[28,5,32,5],[28,6,32,6],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[34,7,35,7],[38,0,39,0],[38,1,39,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","申请科室","设备名称","数量","单位","单价（万\n元）","总价（万元）","参数备注"]
[1,"药学部","串联质谱仪",1,"台",360,360,"\n1.操作软件：支持Microsoft Windows 7以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器自动调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能；\n2.质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改或提取化合物信息、分析和处理方法等。"]
[2,"耳鼻咽喉科","高速多功能动力系统1套，微型电钻 ,多角度耳内镜,耳科器械",1,"台",62,62,"1.用于骨骼整形、耳鼻喉、耳神经及头颈部外科手术的软硬组织切割；2.微型马达用于长时间大功率的手术，扭力大，可以切割非常坚硬的材料。"]
[null,null,"等离子主机及配套附件",1,"台",23,23,"1.用于开放手术中对人体组织进行切割和凝血；\n2.可适用于皮肤及浅表组织等微创精细手术操作。"]
[3,"介入科","高低温复式肿瘤微创治疗设备",1,"台",360,360,"1.用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗；\n2.融合超低温冷冻消融（≤-196℃）与高强度加热（≥+85℃）功能，通过近 300℃超宽温差，产生热应力，高效彻底杀灭肿瘤。"]
[4,"普外科","4K内窥镜荧光影像系统+物镜（开放手术荧光成像）",1,"台",100,100,"1.对ICG检测具有超高灵敏度，术中可实时判别亚毫米级肿瘤；\n2.色彩深度达10bit，匹配BT.2020色彩空间4K标准，60FPS的高帧率，4K影像。"]
[null,null,"胃肠镜主机",1,"套",150,150,"1.可应用于消化领域的检查和治疗；\n2.光学系统视野140°，观点的方向：前视景深2-100mm，插入部分远端外径9.2mm，插入管外径9.2mm，工作长度1030mm，器械通道通道内径2.8mm，最小可见距离，距离远端3.0mm，高频电灼可用弯曲部分角度范围：向上210°、向下90°、向右100°、向左100°、总长1350mm；\n3.视野140°，观点的方向前视景深2-100mm，插入部分远端外径≥9.2mm，工作长度≥1030mm，器械通道通道内径≥2.8mm，最小可见距离：距离远端3.0mm，高频电灼，可用弯曲部分角度范围：向上210°、向下90°、向右100°、向左100°，总长1350mm等。"]
[null,null,"电子胃镜"]
[null,null,"电子结肠镜 "]
[null,null," 电子上消化道内窥镜（胆道镜）"]
[null,null,"周边血管诊断系统",1,"台",36,36,"1.用于对血流、血压、心律（HR）、脉搏波动率（PVR）精细非入侵及评估；\n2.节段压力，含多普勒测压、PPG测压，检测部位包括上下肢各节段；3.超声工作频率与标称偏差小于+10%，流速范围10-200cm/s等。"]
[5,"医学检验科","细菌鉴定及耐药基因检测相关设备",1,"台",4,4,"1.可搭载1-16个独立的反应模块，采用荧光定量PCR（qPCR）技术和微流控技术，将核酸检测过程精简为“样本进，结果出”的简单操作，全自动化流程；\n2.模块化设计，灵活组合，可拓展性强，满足不同发展需求；\n3.反应物全程密闭自动化处理，生物安全性高。"]
[6,"神经外科","术中超声检查仪",1,"台",40,40,"1.组织谐波成像技术、二维和彩色多普勒双幅显示；\n2.最大扫描深度≥350nm、体位标记≥100种、扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥40帧/秒；3、最大扫描线≥512线，扫描线密度可调。"]
[null,null,"纤支镜培训设备及纤支镜",1,"台",20,20,"电子支气管内窥镜(手柄、插管、电缆和气流连接器)、监视器、监视支架、内部电源和电源适配器组成。"]
[null,null,"立体定向头架系统",1,"台",44,44,"1.由头托和颅骨固定架组成，不接触中枢神经系统或血液循环系统;\n2.用于固定头部等相关部位，以提供一个稳定的手术区域。"]
[null,null,"一体化实验室综合台",1,"台",130,130,"1.\t摄像系统、光源系统、监视器一体化设计,预设神经外科专业画面调教，开机即用;\n2.输出像素：210万像素,水平分辨率:1920*1080,逐行扫描,USB3.0*≥1支持高清手术录像直采,血管优化功能、暗部平衡功能、自动增益功能等,输出接口：HDMI≥1,DVI≥1,CVBS≥1\n3.调光：≥20级强度显示,光源功率：≥80W,\tLED灯工作寿命：≥50000小时;\n4.\t内置监视器分辨率：≥1080线,≥19英寸,内置高清监视器屏幕比例：16:9,配备实验综合等。\n\n"]
[null,null,"半椎板牵开器",2,"台",11,22,"半椎板矫正器是一种用于治疗脊柱侧弯的矫正器具，主要针对青少年的脊柱侧弯矫正，但也适用于成年人的治疗。"]
[7,"呼吸与危重症医学科","便携纤支镜",1,"台",15,15,"电子支气管内窥镜(手柄、插管、电缆和气流连接器)、监视器、监视支架、内部电源和电源适配器组成。"]
[null,null,"便携超声",1,"台",35,35,"1.配有急诊模式和智能化操作，提供急诊医生快速、准确的诊断影像信息，满足急诊检查的快速反应；\n2.配置移动台车，高度可调，有内置锁\n3.能够提供全面的心肺功能评估解决方案，优异的图像质量和高端的应用功能为医生提供诊断。"]
[null,null,"血滤机",1,"台",30,30,"①彩色操作屏，可旋转360°；②自动自检，自动预冲操作及问题提醒，并具有颜色标识；③ 预连管路，处方调整便捷；④提供脉冲及连续两种抗凝模式及注射容量程序，可方便地进行前稀释、后稀释及前后同步稀释；⑤高效加热装置，独特的卷管加热袋；⑥2个液体秤，每个最大承重20kg，液体平衡精确度高，误差不大于1%；⑦完善的监测系统，包括换液提醒、空气监测及漏血监测；⑧置换液及透析液管路壶位于加热器之后，可除去液体中的气体，最大程度降低空气报警对治疗的干扰。"]
[null,null,"呼吸机",1,"台",50,50,"具备压力指数、开放肺工具、自动模式、NAVA 和 NIV NAVA、用于监测和保护病人的膈肌活动、Servo-i MR 可在整个 MR 扫描过程中，为危重患者提供持续通气。"]
[null,null,"Picco监测仪",1,"台",25,25,"1.全面的血流动力学数据：能够跟踪治疗决策，并在 ICU 或手术室中及时调整；\n2.直观的以患者为中心的监测：通过直观的界面确保以患者为中心的监测；\n3.先进技术：技术可测量各种血流动力学参数，显示关键患者数据以便快速采取行动。"]
[null,null,"无创血流动力学监测仪",1,"台",28,28,"1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统.\n能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗；\n2.硬件要求,系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用一体机（非PC机、插件式、模块式）等。"]
[null,null,"肺功能仪",1,"台",50,50,"可测量①最大吸气；②呼气口腔压力（MIP和PEP）；\n③用力鼻吸气压力（SNIP）等功能"]
[null,null,"低温等离子消融仪",1,"台",9,9,"1.切除刀头(棒):能够进行气化切除。切除捧分为直角头、圆头、斜面和弯刀头。有不同的规格可根据手术部位及间隙的大小进行选用；\n2.抽吸切除棒:在提供多方向切除角度的基础上具有吸引功能；3.皱缩刀头(热皱缩棒):提供一定的热度使关节囊收缩，控制深度在1-2mm等。"]
[null,null,"超声",1,"台",100,100,"1.具备的高分辨率和高清画质，可实现真正的高清晰手术观察，有助于更好地检出和定性诊断病灶；\n2.弹性成像模式：B模式、脉冲波多普勒（PW）模式、H-FLOW模式、造影谐波EUS（CH-EUS）模式；\n3.可兼容多种超声内镜/ 超声支气管镜和探头等。"]
[null,null,"内科胸腔镜",1,"台",25,25,"1.纤细而硬质的插入部，配以宽大的钳子管道；\n2.采用高清晰度CCD，呈现高分辨率画质；\n3.插入部的弯曲功能减轻了对肋间的刺激，同时可进行大范围的观察和诊治等"]
[8,"心脏大血管\n中心","无创血流动力学监测仪",1,"台",46,46,"1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统.\n能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗\n2.硬件要求系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用一体机（非PC机、插件式、模块式）等"]
[9,"急诊医学科","无创血流动力学监测仪",1,"台",216,216,"1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统.\n能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗\n2.硬件要求系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用一体机（非PC机、插件式、模块式）等"]
[null,null,"微创血流动力学监测仪",1,"台",null,null,"1.提供微创血流动力学监测设备，用于监测患者血液在全身的流量，并确保重要器官得到充分的氧合；分析、评估、和比对实时血流动力数据；\n2.连续ＢＰ、ＭＡＰ、ＨＲ、ｎＣＯ、ｎＳＶ、ｎＳＶＲ　、ＢＩＳ、ＳＶＶ、ＨＲＶ等血流动力学参数可在\n屏幕上显示的自定义趋势图（长期趋势和短期趋势）、数据关系和状态，为准确管理病人状况提供了完整的血流动力学和意识水平数据等。"]
[null,null,"床旁超声机",1,"台",null,null,"1.配有急诊模式和智能化操作，提供急诊医生快速、准确的诊断影像信息，满足急诊检查的快速反应\n2.配置移动台车，高度可调，有内置锁\n3.能够提供全面的心肺功能评估解决方案，优异的图像质量和高端的应用功能为医生提供诊断等。"]
[null,null,"经食道超声探头",1,"台",null,null,"与医院在用GE/飞利浦/西门子等品牌型号超声检查仪匹配的经食道超声。"]
[null,null,"输血加温装置",1,"台",null,null,"1.主机结构：包括一体化加温加压舱室和柔性可延伸包裹式加热管，可全路径隔绝外界环境温度影响，热量不流失；\n2.加温结构：包括加温舱和加热管二级独立加温部分，实现输血输液双重加温效果；\n3.加温舱可对血（液）袋进行持续加温，急救时可一键加压进行快速输血输液等。"]
[10,"胸外科","消融设备",1,"台",80,80,"1.通过高频交流电产生射频能量，使组织内的离子振动摩擦生热，从而使病变组织受到热损伤并凝固坏死。\n2.应用于各种良恶性肿瘤、心律失常、肝病、哮喘等。"]
[11,"肝胆胰外科","移植手术器械（包括无损伤镊、精细平台镊、精细无损伤双排齿镊、\n精细圈镊、金把针持、笔式持针器、超锋利剪刀、血管角度剪刀、超锋利组织剪刀、血管探针、血管钳、移植钳、门静脉阻断钳、侧壁钳、肝静脉阻断钳、小血管阻断钳、分离钳、神经拉钩、血管吻合夹）",1,"批",48,48,"1.无损伤齿侧壁阻断钳，心耳型，工\n作端宽58MM，长103MM，\n2.无损伤齿主动脉阻断钳，60°，工\n作端宽55MM，长85MM，整体长220MM\n3.无损伤齿主动脉阻断钳，60°工作\n端宽55MM，长度85MM，整体长220mm等。"]
[null,null,"移植手术牵开器（包括锁床旁支撑杆、双旁横向支撑架、\n端部可调拉杆、夹入式转向手柄、腹部拉弓、叶片、Angling Head Wrench 工具）",1,"批",61,61]
[null,null,"手术放大镜",2,"台",3.5,7,"1、LED头灯，光照≧62000Lux，色温：≧6000K\n2、超轻设计，重量≦50克，确保焦点清晰且无障碍同轴照明，保证与放大镜同视角。\n3、光强度可连续调节，特殊涂层可保持最佳亮度时有效防止光反射，光照金属不晃眼。\n4、便携式充电锂电池的应用，光强度控制：0-100%，正常亮度可确保使用≧12小时，最高亮度确保使用≧6小时。"]
[null,null,"便携式超声",1,"台",58,58,"彩色血流速度多普勒成像模式(CVD)\n1.探头技术参数：彩色血流速度增益控制，彩色血流速度多普勒成像控制\t；\n2.主要探头技术：彩色血流速度多普勒、彩色能量多普勒选择(CVD、CPD)等。\t"]
[12,"麻醉科","脉搏血氧及脑电测量仪",1,"台",56,56,"1.通过贴放无创传感器测量患者组织氧饱和度--rSO2，包括大脑、局部躯体组织、脏器等部位,\n2.≥18种测量部位可选，包括脑部、耳侧、腹部两侧、肾区、腹部、腿部、手臂、三角肌,\n3.每个通道测量部位可在主机界面上自定义，即每个通道均可用于监测大脑、局部躯体组织和脏器等局部组织的rSO2等功能。"]
[null,null,"高频叠加喷射手术系统",1,"台",180,180,"1.配有两套独立的通气单元，可单独或同时进行常频和高频喷射通气；2.允许在开放系统中进行两种不同压力平台的通气，压力平台的水平及呼吸时长可随需要进行设置，实现充足的氧合和CO2排出；\n3.氧合效果与CO2排出情况均可进行有效控制。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}