## Sheet1
试剂采购清单
序号 | 产品名称 | 申请科室 | 技术要求 | 设备情况
1 | 胃泌素17检测 | 检验科 | 1、检测方法：化学发光免疫分析法 2、★检测指标：适用于检测人血清中胃泌素17的含量。 3、★方法学性能验证合格，最低检出限需满足0.35pg/mL。线性范围0.500-500 pg/mL。中间精密度≤15%。 4、★试剂需适配MAGLUMI X8全自动化学发光免疫分析仪检测平台 5、★需参加并通过近一年内国家临检中心室间质量评价 6、试剂需至少具备第一类体外诊断备案证材料 7、具有与检测项目相对应的内标品；具有与试剂配套的校准品和定值质控品
2 | 胎儿纤维连接戴白蛋白检测 | 检验科 | 胶体金法
3 | 儿茶酚胺及其代谢产物（质谱法）试剂 | 药学部 | 1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法 2、★检测指标：适用于检测血浆样本中至少6 种儿茶酚胺及其代谢产物（包括肾上腺素（E）、去甲肾上腺素（NE）、多巴胺(DA)、甲氧基肾上腺素(MN)、甲氧基去甲肾上腺素（NMN）、3-甲氧基酪胺（3-MT） 3、★方法学性能验证合格，最低检测下限需满足E≤100pg/mL、NE≤125pg/mL、DA≤40pg/mL、MN≤25pg/mL、NMN≤25pg/mL、3-MT≤10pg/mL。 4、★试剂需适配AB SCIEX Triple Quad 4500MD液相色谱串联质谱平台 5、★需参加并通过近一年内国家临检中心室间质量评价 6、试剂需至少具备第一类体外诊断备案证材料 | 医院现有AB SCIEX Triple Quad 4500MD液相色谱串联质谱仪