## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备参数
1 | 神经外科 | 内窥镜摄像系统 | 1 | 台 | 280 | 280 | 1.适用于神经外科多种内镜手术，3D外视镜能够同时满足显微微创手术及开放手术可视化；2.图像分辨率不低于3840*2160，且具有ICG荧光显影等功能。
2 | 神经外科 | 全高清便携式内镜 | 1 | 台 | 40 | 40 | 1.摄像系统、光源系统、监视器一体化设计；2.图像分辨率不低于1920*1080，配备LED光源，强调不低于500万Lux； 3.摄像头可连接进口、国产硬镜,纤维软镜等。
3 | 神经外科 | 超声骨动力 | 1 | 台 | 180 | 180 | 1.适用于脊柱、骨肿瘤、神经外科，建外科等手术，可同时满足骨性结构的打磨、切割，及钙化软组织的消融吸引等； 2.配备多型号手柄，工作频率不高于25kHz； 3.配备神经内镜手术专用刀头。
4 | 手术室 | 胆道镜系统 | 1 | 台 | 80 | 80 | 1.用于诊断和治疗胆道系统疾病的医疗设备，它结合了内窥镜技术和电子成像技术，能够提供高清晰度的胆道内部图像； 2.可选择HD-SDI,SD-SDI、DVI多个信号输出；3.需具备专用存储器，可记忆设定。
5 | 手术室 | 超高清腹腔镜系统 | 1 | 台 | 100 | 100 | 1.用于在内窥镜检查和手术中将来自内窥镜的图像传输，包含摄像主机、冷光源、气腹机等设备； 2.图像分辨率不低于1920×1080，气腹机流量不低于40 升/分钟，光源寿命不低于30000小时等。
6 | 麻醉科 | 麻醉机 | 6 | 台 | / | 200 | 1.符合目前较新款和主流机型，有较好售后保障和服务；2.能支持肺保护性通气、支持程序性肺复张，具备PCV-VG、PCV-VG等通气模式；3.电容触摸屏，全面显示数据，配备CO2监测等模块。
7 | 医学影像科 | 乳腺钼靶机 | 1 | 台 | 320 | 320 | 1.用于乳腺癌筛查和诊断的设备； 2.低能量X射线乳腺成像，管电压符合20-35 kV，要求动态范围宽、分辨率足够高； 3.可与医院PACS系统连接，方便图像管理和共享。
8 | 医学影像科 | 数字胃肠机 | 1 | 台 | 220 | 220 | 1.用于胃肠道检查的医疗设备，结合X射线成像和数字图像处理技术，能够实时观察和记录胃肠道的形态和功能； 2.具备管电压范围40-150 kV，平板探测器；3.可以实时动态观察胃肠道运动和功能，支持多种投照角度和体位，如立位、卧位、斜位等。
9 | 手术室 | C臂机 | 1 | 台 | 165 | 165 | 1.C型臂X射线机是一种广泛应用于骨折复位、关节置换、脊柱等手术成像设备； 2.管电压符合40 kV至150 kV，管电流符合0.5 mA至1000 mA； 3.要求数字化探测器，可提供高质量的实时X射线影像。