## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备功能需求
17 | 对外合作处 | 便携多导睡眠监测仪 | 2 | 台 | 20 | 40 | 1.用于监测患者在睡眠过程中的生理参数； 2.监测参数 ：脑电（不少于 8 导联）、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位等。 3.软件功能 ：支持自动和手动事件标注，具备导联阻抗提醒功能，可对信号进行高通、低通滤波，工频陷波处理。 4.电池及续航 ：主机内置可充电电池，续航时间≥12 小时。 5.数据采集与分析 ：测试结果存储与查询，可实时记录分析，自动生成诊断报告，支持与其他医疗信息系统对接。
18 |  | 嗅觉辅助诊断系统 | 1 | 台 | 25 | 25 | 1.用于检测患者嗅觉功能，具有嗅觉分辨、嗅觉识别检查功能； 2.气味呈现 ：能提供至少16种标准嗅觉测试气味，可分别控制气味的浓度、流速和持续时间； 3.每支气味嗅棒可重复使用：≥1000例； 4.数据采集与分析 ：测试结果存储与查询，可实时记录分析，自动生成诊断报告，支持与其他医疗信息系统对接。
19 |  | 认知康复训练与评估系统 | 1 | 台 | 25 | 25 | 1.采用眼球自动跟踪功能，对患者注意力进行辅助诊断； 2.包含注意力、记忆力、定向力、执行功能、语言能力等多维度认知训练模块，难度分级且可自动适应调节。 3.提供标准化认知评估量表，支持自动生成评估报告，可量化分析训练前后认知能力变化。 4.测试结果存储与查询，可实时记录分析，自动生成诊断报告，支持与其他医疗信息系统对接。